ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

наименование и характеристика оказываемых услуг

ОКПД2 33.13.12.000

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники.

2. Сроки (периоды) оказания услуг: с даты подписания договора по 31 октября 2025 г.

3. Место оказания услуг:

- 453815, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Янтышево, ул. Шаймуратова,     д.41;

4. Требования к техническим условиям, функциональным характеристикам оказываемых услуг. Объем оказываемых услуг.

Техническое обслуживание (далее - ТО) медицинской техники включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание. Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию, указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

Плановое (периодическое) ТО включает в себя:

- периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС);

- периодическое техническое обслуживание (ПТО);

Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Описание и периодичность оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники (МТ) | ТО МТ включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности МТ при использовании ее по назначению | ТО МТ проводится в соответствии с регламентом выполнения ТО, в сроки: - в соответствии с групповыми маршрутными картами; - графиком ТО МТ; - в соответствии с п.1.1 и 1.2 технического задания. |
| 1.1. | Плановое ТО | 1) периодический (плановый) осмотр технического состояния (ПОТС) | ПОТС проводится в соответствии с графиком ТО, согласованном сторонами, но не реже 1-го раза в месяц, и включает в себя: - внешний осмотр МТ; - определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности МТ; - осмотр состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу; - выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки МТ; - проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.; - проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов; - проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств; -проверка работоспособности МТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации. |
|  |  | 2) периодическое техническое обслуживание (ПТО) | ПТО включает типовые регламентные услуги и проводится в соответствии с графиком ТО, но не реже 1-го раза в месяц: - общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.п. МТ в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией); - дозаправка МТ эксплуатационными материалами; - зачистка контактов реле, пускателей и т.д.; - очистка оптических поверхностей от загрязнений; - затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.; - замена водяных и воздушных фильтров; - все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры; - специфические услуги для конкретного типа МТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации; - демонтаж и монтаж встроенных контрольно - измерительных приборов для проведения метрологической поверки в соответствии с графиком поверки. |
| 1.2. | Внеплановое (текущее) ТО | 1) внеплановый (текущий) осмотр технического состояния (ВОТС); 2) внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО). | ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВОТС МТ и включает в себя устранение мелких неисправностей: - замена плавких предохранителей, автоматов защиты; - восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима услуг, концевых выключателей; - восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений; - удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей МТ; - замена шлангов при их разрыве; - замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата; - замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата. Исполнитель должен направить специалиста для выполнения услуг по внеплановому ТО на месте эксплуатации МТ после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и восстановить исправность и работоспособность МТ в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации МТ после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановить работоспособность МТ после проведения внепланового ТО – Исполнитель должен выдать направление на диагностику неисправностей для проведения текущего ремонта. |

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий:

- наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 в соответствии с п.5.5 национального стандарта ГОСТ Р 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий.

6. Требования к наличию разрешительных документов:

- Наличие выписки из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»). Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения).

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

| № п/п | Тип оборудования | Наименование оборудования | Заводской номер | Год изготовления | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ |  | 2018 | 1 |
| 2 | BIOPTRON PRO I | ЛАМПА МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ |  | 2018 | 1 |
| 3 | BIOPTRON-PRO | НАПОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ BIOPTRON-PRO | 1013400021 | 2018 | 1 |
| 4 | BIOPTRON-PRO | ПРИБОР ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ BIOPTRON-PRO БЕЗ СТОЙКИ | 1013400022 | 2018 | 1 |
| 5 | MARUTAKA | АППАРАТ МАССАЖНЫЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ | 2101340504 | 2021 | 1 |
| 6 | OMRON | ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ | 1340 | 2015 | 1 |
| 7 | АГЭД-01 | АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ | 18075 | 2018 | 1 |
| 8 | АЗОВ | ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ |  | 2020 | 1 |
| 9 | АЛМАГ-02 | АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ | 1818 | 2018 | 1 |
| 10 | АМПЛИПУЛЬС-5 | АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ | 707 | 2017 | 1 |
| 11 | АРМЕД | КОКТЕЙЛЕР КИСЛОРОДНЫЙ | 2101340505 | 2021 | 1 |
| 12 | БИОПТРОН ПРО 1 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВЕТОТЕРАПИИ | 101040000000105 | 2009 | 1 |
| 13 | ДИНГО Е-200 | АЛКОТЕСТЕР | 1013400020 | 2018 | 1 |
| 14 | ИСКРА-1 | АППАРАТ ДЛЯ МЕСТНОЙ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛАМПОВЫЙ | 728 | 2000 | 1 |
| 15 | КБ-02 "Я"-ФП | КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ | 22287 | 2008 | 1 |
| 16 | КБ-02 "Я"-ФП | КАМЕРА УФ-БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ | 101040000000112 | 2008 | 1 |
| 17 | ОБНП 1х15-01 "ГЕНЕРИС" | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ С ЛАМПАМИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 10134000003 | 2018 | 1 |
| 18 | ОРУБп-3-3-"КРОНТ" | ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | 4 шт. | 2021 | 4 |
| 19 | ОРУБп-3-3-"КРОНТ" | ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | 4шт | 2013 | 4 |
| 20 | ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (ДЕЗАР-4) | ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ | 101340000000001 | 2013 | 1 |
| 21 | ОСТ-18В | КРЕСЛО МАССАЖНОЕ |  | 2009 | 1 |
| 22 | ОУФну-"ЭМА-E" | ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ СТАЦИОНАРНЫЙ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ПОЛОСТИ УХА | 1013400045 | 2019 | 1 |
| 23 | ПОТОК-1 (ГЭ-50-2) | ГАЛЬВАНИЗАТОР | 9508621 | 2019 | 1 |
| 24 | РЕАБОКС | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ, ВОЗДУШНО-УГЛЕКИСЛЫХ, ВОЗДУШНО-УГЛЕКИСЛО-РАДОНОВЫХ И ВОЗДУШНО-РАДОНОВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР | 40609 | 2008 | 1 |
| 25 | УВЧ-80-04 | АПП. УВЧ-ТЕРАПИИ | 609040 | 2009 | 1 |
| 26 | УГН-1 | ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ОБЛУЧЕНИЙ | 98955 | 2000 | 1 |
| 27 | Удобный | ФИТОБОЧКА С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ НАКОПИТЕЛЬНЫМ (ПГН) | 1013600053 | 2020 | 1 |
| 28 | УЗТ-1.01 Ф | АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ | 101040000000139 | 2009 | 1 |
| 29 | ЭС-10-5 | АППАРАТ ДЛЯ ТЕРАПИИ ЭЛЕКТРОСНОМ | 20583 | 2018 | 1 |
| 30 | ЭС-10-5 | АППАРАТ ДЛЯ ТЕРАПИИ ЭЛЕКТРОСНОМ | 1013400024 | 2018 | 1 |